[image: image17.png]% FRINAZ

e M ol




[image: image16.png]% FRINAZ

e M ol





XF-106P注射泵
使 用 说 明 书

[image: image1.png]



苏州讯飞科学仪器有限公司
Suzhou Xunfei Scientific Instrument Co.Ltd.
地址：江苏省苏州市张家港市长兴中路8号创业基地二楼
邮编：215600
销售电话：0512-56731357

！警告：
拆开包装后，请详细按照装箱单检查配件，如有缺失，请联系销售商。在使用本产品以前，请详细阅读本使用说明
1. 使用和产品配套的电源线
2. 推块和端块之间存在挤压危险，泵运行时不要把手指放到推块和端块之间
3. 在使用注射器时由于推拉过度，可能会导致液体溢出，这时会对人体或设备产生伤害，请谨慎操作！
4. 当液体溢出到执行机构上，应立即关闭电源，待液体重新晾干后再重新上电
5. 设备出现故障应及时与销售商或厂家联系，切勿自行打开机壳
6. 请谨慎插拔控制器与执行单元之间的连线，切勿损坏插头
7. 如果电源或插头有磨损或者其他损坏，请拔下电源插头
8. 安装外控设备前，请将控制器电源关闭
9. 此泵没有在FDA注册，不能用于人类的临床实验

1. 功能简介

1) XF-106P注射泵广泛用于化学反应注射实验、长时间动物药物注射实验、静电纺丝应用及其他实验室微量注射实验等；

2) 4.3寸（480*272像素）液晶多彩触摸屏装置，操作简单直观；

3) 注射器内径输入功能，可从列表中选择注射器或直接输入注射器内径；

4) 掉电记忆功能：系统自动保存设置参数，重新上电后无需重新设置；

5) RS232通讯：
XF-106P技术规格表
	注射泵类型
	XF-106P

	通道数量
	6

	适用注射器类型
	0.5ul-60ml

	最大行程
	140mm

	每微步距离
	0.025um

	每微步注射量
	0.017uL(50mL 注射器)

	流量范围
	0.001uL/min-130.00ml/min

	线速度范围
	1.5um/min-135.00mm/min

	工作模式
	推拉/单推循环/推拉循环/分段编程

	线性推力
	>90N

	控制精度
	当>30%满行程时，控制误差≤±0.5%

	控制及显示
	4.3寸液晶多彩触摸屏

	工作环境
	温度 5-40℃，相对湿度<80%

	电压
	DC18V-DC36V

	外形尺寸
	250*80*55(mm)

	重量
	2.5kg


2. 概 述

XF-106P注射泵具体使用方法如下：

若要进行参数的设置、修改或查看则在开机主界面中即可进行操作。参数输入过程首先应从列表中选取注射器或直接输入注射器的内径，然后再输入其它参数（注射容量、速度等），工作过程中可随时暂停任务，且可重新设置各项参数并立即执行。  

1) 模式选择
   有5种工作模式选择。分别是：单推、单拉、单推循环、推拉循环、分段编程。

2) 注射容量

可以设置并且必须设置注射的目标液量，当达到目标值时注射泵自动停止工作。有2种液量单位可供选择。

3) 流速

可以设置并且必须设置注射流速值，有6种流量单位可供选择。
4) 注射器的确定

· 从选型画面中查找

在参数设置画面中有一个选型按钮，可跳转至选型画面，当中包含了一系列常用的标准的注射器型号。一旦选中了注射器型号尺寸，程序将使用此内径值。

· 注射器参数自定义

如果使用的注射器程序列表中没有，可以自主手动输入注射器内径。

5) 通讯类型

采用RS232通信。

6) 非易失性存储

所有参数被存储在EEPORM中，系统重新上电后可以恢复到断电前状态。

3.仪器操作说明

3.1 电源

电源接口安装在注射泵背面左侧（AC220V-DC24V电源），通过标配电源给仪器供电，通过电源开关打开或关闭仪器。

3.2 注射器的安装

3.2.1 XF-106P注射泵 

[image: image2.png]



图1 XF-106P注射器安装示意图
第1 步：连接电源DC24V，打开电源开关启动系统；
第2 步：松开压块，放入注射器，并压紧注射器如上图；
第3 步：通过快进、快退按钮移动注射器推进机构；使之贴紧活塞。

第4 步：旋紧活塞夹紧机构，压紧活塞。

4.软件操作界面

4.1. 界面类型

XF-106P注射泵软件操作界面主要包括：参数设置、模式选择、容量设置、注射器内径设置、流速设置、运行状态等界面。

 (1)参数设置界面
包括工作模式、注射器内径、注射容量、流速等参数选择，还有泵快退快进的操作。常规界面操作简单直观。
[image: image3.png]SHRE HHRAZRSARLE

B

TEG AL

TEG 25 WA

Wk





图2  参数设置界面
(2)模式选择界面
模式可选择单推、单拉、单推循环、推拉循环、分段编程等。
[image: image4.png]HHRIAZRSEARLAE





  图3  模式选择界面
若选择了单推循环和推拉循环，则会跳出循环设置窗口如图所示，可设置循环次数和停顿时间。

[image: image5.png]R ]

(237¢





若点击【分段编程】，可跳转至分段编程设置界面。
[image: image6.png]HHRAFRSARLE





图4  分段编程设置界面
点击【添加】，跳转至单段运行参数设置界面。
[image: image7.png]BRRED
992. 06
oRpEt





图5  单段参数设置界面

设置完之后可在分段设置点击确定，开始运行。
[image: image8.png]FMAAZRISTRAA
ELE- 1 0
% #: 0.000 nL/min
W E: 0:0:0
ESHEAR : 0.000 mm

#WRAE
ETEE

MR E - :0:





图6  单段运行界面

 (3)注射容量设置界面
    点击数据显示框，在界面键盘上直接输入要注射的容量大小。单位可点击【mL】按钮，可在mL和uL之间切换。
[image: image9.png]HHRAZRSARLE





图7  注射容量设置界面
(4)注射器内径界面
点击数据显示框，在界面键盘上直接输入内径大小参数。或者点击【自定义】按钮，跳转至选型界面，选择所用注射器的品牌及型号参数。

[image: image10.png]HHRAZRSARLE





 图8  注射器内径设置界面
[image: image11.png]AHSESHE HHRIAZRSEARLA





 图9 注射器参数选型界面
(5)流速设置界面
点击数据显示框，在界面键盘上直接输入流速大小参数。点击【mL/min】，跳转至流速单位设置界面。

[image: image12.png]HHRAZRSARLE





图10 注射流速设置界面

[image: image13.png]REBHRE FMAAZRISTRAA
A





图11 流速单位设置界面
(6)校准界面
[image: image14.png]HHRAZRSARLE
Fee A%





图12  校准界面
(7)运行界面
在参数设置界面点击确定按钮，跳转至运行界面。
[image: image15.png]HHRIAZRSEARLA

# o B

& #: 1.000 nl/min
L 0:1:0
A EAR:  10.300 m





图13  运行界面

附表：

（一）标准注射器内径表
	“Air—Tite”All Plastic
	Ranfac

	1.0cc
	4.70mm
	2cc
	9.12mm

	2.5cc
	9.70mm
	5cc
	12.34mm

	5.0cc
	12.48mm
	10cc
	14.55mm

	10cc
	15.89mm
	20cc
	19.86mm

	20cc
	20.00mm
	30cc
	23.20mm

	30cc
	22.50mm
	50cc
	27.60mm

	50cc
	28.90mm
	
	

	XinHua
	Becton Dickson

	1ml
	4,70mm
	0.5cc
	4.64mm

	2ml
	8.98mm
	1cc
	4.64mm

	5ml
	12.25mm
	2.5cc
	8.66mm

	10ml
	14.90mm
	5cc
	11.86mm

	20ml
	19.05mm
	10cc
	14.34mm

	30ml
	22.05ml
	20cc
	19.13mm

	60ml
	29.15ml
	30cc
	22.70mm

	
	
	60cc
	28.60mm

	Hamilton
	Popper&Sons,Inc.

	10ul
	0.46mm
	0.25ml 
	3.45mm

	25ul
	0.73mm
	0.5ml
	3.45mm

	50ul
	1.03mm
	1ml
	4.50mm

	100ul
	1.46mm
	2ml
	8.92mm

	250ul
	2.3mm
	3ml
	8.99mm

	500ul
	3.26mm
	5ml
	11.70mm

	1ml
	4.61mm
	10ml
	14.70mm

	2.5ml
	7.28mm
	20ml
	19.58mm

	5ml
	10.30mm
	30ml
	22.70mm

	10ml
	14.57mm
	50ml
	29.00mm

	25ml
	23.03mm
	
	

	50ml
	32.57mm
	
	

	Scientific Glass Engineering
	Terumo

	25ul
	0.73mm
	1cc
	4.73mm

	50ul
	1.03mm
	3cc
	9.00mm

	100ul
	1.46mm
	5cc
	13.04mm

	250ul
	2.30mm
	10cc
	15.79mm

	500ul
	3.26mm
	20cc
	20.18mm

	1ml
	4.61mm
	30cc
	23.36mm

	2.5ml
	7.28mm
	60cc
	29.45mm

	5ml
	10.30mm
	
	

	10ml
	14.75mm
	
	

	Sherwood-Monojet Plastic
	Uniletrics

	1cc
	4.65mm
	10ul
	0.46mm

	3cc
	8.94mm
	25ul
	0.73mm

	6cc
	12.70mm
	50ul
	1.03mm

	12cc
	15.90mm
	100ul
	1.46mm

	20cc
	20.40mm
	250ul
	2.30mm

	35cc
	23.80mm
	500ul
	3.26mm

	50cc
	26.60mm
	1000ul
	4.61mm

	高歌（玻璃注射器）

	0.5ul
	0.1mm
	50 ul
	1.1mm

	1 ul
	0.15mm
	100 ul
	1.6mm

	2 ul
	0.2mm
	250 ul
	2.3mm

	5 ul
	0.35mm
	500 ul
	3.25mm

	10 ul
	0.5mm
	1000ul
	4.61mm

	25ul
	0.8mm
	
	

	KDS Stainless Steel
	KDS Glass

	2.5ml
	4.851mm
	1ml
	4.8mm

	8ml
	9.525mm
	2ml
	6.45mm

	20ml
	19.13mm
	5ml
	12.6mm

	50ml
	28.6mm
	10ml
	15.5mm

	
	
	20ml
	20.4mm

	
	
	30ml
	22.9mm

	
	
	50ml
	27.45mm

	Nipro
	

	1ml long
	6.6mm
	
	

	1ml short
	4.7mm
	
	

	2.5ml
	9mm
	
	

	5ml
	13mm
	
	

	10ml
	15.8mm
	
	

	20ml
	20.1mm
	
	

	30ml
	23.2mm
	
	

	50ml
	29.1mm
	
	


（二）标准注射器流量参数表
	注射器规格
	直径
（mm）
	流量范围
uL/min-mL/min

	10uL
	0.46
	0.001-0.045

	25uL
	0.73
	0.001-0.113

	50uL
	1.03
	0.001-0.225

	100uL
	1.46
	0.001-0.045

	250uL
	2.30
	0.001-0.113

	500uL
	3.26
	0.001-0.225

	1mL
	4.61
	0.001-0.045

	2.5mL
	7.28
	0.001-0.113

	3mL
	8.59
	0.001-0.225

	5mL
	10.30
	0.001-0.045

	10mL
	14.57
	0.001-0.113

	20mL
	19.05
	0.001-0.225

	30mL
	21.59
	0.001-0.045

	50mL
	28.90
	0.001-0.113

	60mL
	29.15
	  0.001-158.909


备注：此流量表仅供参考。
不同厂家的注射器会稍有不同的限制。

[image: image16.png][image: image17.png]